上海市中医医院

- 院内招标文件

皮下动态血糖监测系统等设备项目

询价通知书

2024年4月12日

目录

第一章 	投标邀	2

第二章 	投标资料表	3

第三章	合同专用条款	10

第四章	货物需求一览表及技术规格	12

附件1：无重大违法记录承诺书（格式）	15

附件2：无行贿犯罪记录声明函（格式）	16

- 第一章 	询价邀请

1、上海市中医医院现以公开采购的方式邀请合格的供应商就下列所提供的货物和相关服务提交密封询价文件。

（1）设备名称：

包件一： 皮下动态血糖监测系统

包件二：电动多功能推拿按摩床

包件三：熏蒸治疗仪

包件四：熏蒸床

包件五：电脑牵引床（颈腰椎一体）

包件六：中医定向透药治疗仪

（2）供应商可响应1个或多个包件

（3）技术要求：见本询价通知书第四章“货物需求一览表及技术规格

2、有兴趣的合格潜在供应商请于2024年04月12日起至2024年04月15日止（星期六、日和节假日除外）自行前往我院官网（https://www.szy.sh.cn/）通知栏下载。

3、报名及截止时间：2024年04月15日北京时间16:00截止。

4、递交文件截止时间、地点及要求：

截止时间：2024年04月18日北京时间10:00

地点：中国上海市嘉定区荣联68号上海市中医医院采购处

5.采购人信息

买方名称：上海市中医医院

买方地址：中国上海芷江中路274号号

邮编：200071

电话：021-56639828-62237

联系人：费强

- 第二章 	投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.1 | 招标人名称：上海市中医医院 |
| 1.2 | 项目名称：皮下动态血糖监测系统等设备 |
| 1.3 | 合同名称：皮下动态血糖监测系统等设备 |
| 1.4 | 资金性质：政采资金 |
| 2.1 | 投标人未在规定的时间内报名，不得参加投标。 |
| 2.2 | 潜在供应商或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在询价响应文件递交截止时间2日前提出。 |
| 投标文件的编制和递交 |  |
| 3.1 | 投标语言：中文 |
| ★4.1 | 投标人应提供下列文件，并按顺序装订成册，编制投标文件目录： 1.投标书 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书。 2.开标一览表 （1）开标一览表应填写项目总价。 （2）投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的投标总价应与投标分项报价表中总价完全一致，否则将可能否决其投标。 3.投标分项报价表。 4.货物说明一览表。 5.响应/偏离表 投标人应按《招标文件》要求填写技术规格响应/偏离表、商务条款响应/偏离表。 6.投标人资格证明文件 投标人资质证明文件具体内容见规定。 7.设备系统配置的详细清单（包括软硬件及伴随服务）。 8.提供详细配件清单及价格。 9.投标设备生产厂家的该产品最新原版正式技术参数资料（Product Data Sheet）及产品货号、制造商公开发布的彩色印刷产品样本等技术资料。 10.投标设备相关的技术服务、安装调试及保修服务的售后服务承诺书。 11.其他资料（投标人认为有必要提交的其他资料）。 |
| 5.1 | 投标人应严格按照招标文件规定的格式和内容编制投标文件，要求对本招标文件4.1所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释，并填写在技术规格响应/偏离表中。 |
| 5.2 | （1）投标总价中不得缺漏招标文件要求分项报价的内容，投标人投标报价缺漏项达到或超过15%（无论数量或金额），其投标将被否决。 （2）投标人投标报价缺漏项未达到或超过15%（无论数量或金额），且投标人确认缺漏项已包含在投标总价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价；若投标人确认缺漏项不包含在投标总价中，其投标将被否决。 |
| 5.3 | 投标人应根据第四章“货物需求一览表及技术规格”中所列设备及要求报价，投标总价中不得包含超出招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。 |
| ★5.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| ★5.5 | 本项目不设最高投标限价。本限价包含关税、增值税及进口环节中发生的一切费用。若投标报价高于最高投标限价，其投标将被否决。若因汇率波动或属于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税且加征关税在实际进口时未被核准市场化采购排除的造成合同实际结算时超出本项目的人民币限价时，招标人不承担超出投标限价的部分，该部分费用由中标人承担。 （1）若投标产品以外币报价且为中华人民共和国关境外交付的货物，按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，并加上进口环节税及进口环节中发生的一切费用进行合计，评标时以此判定是否超过投标限价。 （2）若投标产品以外币报价且为中华人民共和国关境内交付的货物，按开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币的转换，评标时以此判定是否超过投标限价。 |
| 5.6 | 从中华人民共和国关境内提供的货物，其投标报价包括： 1）关境内制造的货物 （1）EXW（出厂价）（应包括增值税和其它税费）。 （2）运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用。 （3）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用。 （4）按照第四章相应条款中列出的各类培训费用。 2）投标截止时间前已经进口的货物 （1）仓库交货价（应包括增值税、关税和其他税费）。 （2）运至最终目的地的关境内运输费、保险费等相关费用。 （3）各种售前、安装调试、验收以及移交等合同履行期间的伴随服务费用。 （4）按照第四章相应条款中列出的各类培训费用。 |
| 6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。若以美元或其他货币报价，则视作该价格已包含关税、增值税等进口环节税和其他相关税费，在价格评议和签订合同时均按开标日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行货币转换。 |
| 6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物和服务的投标货币：美元。 |
| 7.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| ★7.2 | 资格标准： （1）投标人具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务范围。 （2）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 （3）投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （4）投标人是专业生产本次所需设备的制造商，或由制造商指定代理商作为本次投标的授权代理。 （5）投标人必须具有相应设备的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》。 （6）投标产品需具备中华人民共和国国家食品药品和国家食品药品监督管理局颁发的开标之日在有效期内的《医疗器械产品注册证》。 （7）投标人提供的投标机型应是原产地的全新产品。 （8）投标人提供的投标机型应在中国国内有装机用户。 （9）投标人代表可以是法定代表人或被授权委托人。 投标人代表是法人代表的，提供《法定代表人（单位负责人）身份的证明》、身份证复印件。 投标人代表不是法人代表的，提供《法定代表人（单位负责人）身份的证明》、《法定代表人（单位负责人）授权委托书》、身份证复印件、投标单位为其缴纳社保的证明。 |
| ★7.3 | 投标人必须提交的资格证明文件应包括： （1）投标人在注册地的相关注册法律文件。若投标人在中华人民共和国境内注册的，则必须提供营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件。 （2）如果投标人是投标货物制造厂家，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》；如果投标人是经营销售企业，应按照国家有关规定提供食品药品监督管理部门颁发的《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。投标人的生产或经营范围应当与国家相关许可保持一致。（包件二五除外）。 （3）投标人应提供投标货物由食品药品监督管理部门颁发的开标之日在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。投标货物的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《第一类医疗器械备案凭证》中的规格型号保持一致。（包件二除外）。 （4）由投标设备生产厂家提供的投标机型的最新原版正式技术参数资料（Product Data Sheet）。 （5）投标人应是专业生产本次所需主系统设备的制造商或制造商唯一授权的参与本次投标的代理商，且应得到制造商针对本次投标项目的制造商授权书，授权书的有效期应至少与投标有效期一致。 （6）投标机型在中国国内的销售业绩，并提供装机用户名单（有用户名称）。 （7）投标人需提供无重大违法记录承诺书；（格式见附件1）。 （8）投标人需提供无行贿犯罪记录声明函；（格式见附件2）。 （9）投标人认为需加以说明的其他内容。 投标人提交的资格证明文件的原件或复印件上均需加盖投标人的公章。 对于上述要求中未涵盖，但属投标设备必须符合的强制性认证标准、国家关于安全、卫生、环保、质量、能耗等有关规定的，必须提供相关资格证明文件，否则其投标将被拒绝。 |
| 7.4 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于： 1）货物主要技术指标和性能的详细说明。 2）投标人必须提供投标货物验收合格后开始使用至第10年的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 3）投标人对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。 4）投标人必须对重要技术参数提供技术支持资料（例如DATA SHEET、样本、产品说明书等制造商公开发布的印刷资料或第三方检测机构出具的检测报告或权威认证机构出具的认证证书等具有法律效力的文件），未提供的，评标时不予认可。 5）投标人的应标参数与制造商公开发布的印刷资料不一致时，以制造商公开发布的印刷资料为准。若制造商公开发布的印刷资料与第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书不一致时，以第三方检测机构出具的检测报告或权威机构出具的认证证书为准。 |
| 8.1 | 投标有效期：90天 |
| 9.1 | 正本的份数：1份 副本的份数：2份 电子版的份数：1份（包含：1.全套投标文件正本（加盖公章）：PDF格式；2.技术偏离表：excel版本） |
| ★9.2 | 投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字（包括样本等所有资料），否则其投标将被否决。 |
| 开标与评标 |  |
| 10.1 | 拟评审日期：2024年04月19日北京时间13：00 地点：另行通知 地址：上海市嘉定区荣联路68号 |
| ★10.2 | 14）医院通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，查询时间不早于本项目公告发布之日。对列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将被否决。 |
| ★10.3 | 投标人的投标文件中未加注“★”号的一般技术参数的偏离超过5项（包括5项），其投标将被否决。 |
| 11.1 | 评标货币：人民币。 |
| 11.2 | 本招标文件所涵盖的货物必须按第四章“货物需求一览表及技术规格”中规定的合同交货期交货。对提前交货者不考虑降低评标价。对提交“推迟交货计划”的投标可以接受，但每延期一周其评标价将在投标总价的基础上增加0.5%。迟于规定交货计划超过1个月交货的投标将被否决。 |
| 11.3 | 所选方案：1） 投标人提出的付款计划应与第七章“合同专用条款”中规定的付款计划相一致。不接受以上付款计划的，其投标将被否决。凡是未声明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。 |
| 11.4 | 所选方案：1） （1）投标人应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件，其费用需提供分项报价，并计入投标总价。 （2）投标人应在投标文件中提供按照出厂标准供应的货物质保期结束后运行2年内所需的易损件和备品备件，其费用需提供分项报价，不计入投标总价，并承诺在5年内不高于上述清单价格，并保证10年内的易损件和备品备件供应渠道。 |
| 11.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施：详见第四章“货物需求一览表及技术规格”中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第26.4.7条款的规定执行。 |
| 11.6 | 预计运行和维护费用：不适用。 |
| 11.7 | （1）招标文件中加注“★”号的为重要条款（参数），对任一重要条款（参数）的偏离，其投标将被否决。 （2）招标文件中未加注“★”号的为一般条款（参数），高于标准的，不考虑降低评标价，低于标准的，评标价将增加该设备投标价格的百分之壹（1%）（特别注明的除外）；若投标文件中没有单独列出该设备分项报价的，评标价格调整时按投标总价计算。 |
| 授予合同 |  |
| 12 | 中标人的确定：综合排名第一的中标候选人为中标人。 |
| ★增1 | 关于原产于特定国家（地区）特定进口商品加征关税的规定 （1）投标产品为原产于特定国家（地区）的特定商品被中国政府实施加征关税等措施且加征关税在实际进口时未被核准市场化采购排除的，加征的关税以及由此增加的增值税等额外税费由中标人承担。 （2）投标人需在投标时出具承担加征关税以及由此增加的增值税等额外税费的承诺书。 （3）额外税费可以由中标人另行支付给招标人，或者在支付合同验收尾款时直接予以扣减。中标人若以外币支付税费，按海关《专用缴款书》上载明的汇率进行换算。 |

- 第三章 合同专用条款

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方名称：上海市中医医院 买方地址：上海市嘉定区荣联68号 电话：021-56639828-62237 联系人：费强 |
| 1.2 | 项目现场：上海市中医医院 |
| ★1.3 | 履约保证金：不适用 |
| 1.4 | 目的港：上海 |
| 1.5 | 应提供的伴随服务：1），2），3），4），5）适用。 |
| 1.6 | 卖方应按产品出厂标准供应的货物质保期内运行所需的易损件和备品备件、随机易损件、专用工具和附件、安装必须的特殊专用工具。若对备件有具体要求，详见第四章“货物需求一览表及技术规格”的相关条款。 |
| 1.7 | 免费保修期为合同货物验收合格后的3年或以上保持有效。其他相关要求详见第四章“货物需求一览表及技术规格”的相关条款。 |
| 1.8 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：卖方收到买方通知后应在1个工作日内响应，一般问题在2个工作日内解决，其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确的解决方案。卖方有责任对合同货物在必要时进行定期维修及修理。保修期内合同货物的维修、零配件的更换以及由此所发生的一切费用均由卖方承担，卖方提供终身服务，并保证零配件的供应不少于10年。同时卖方应遵守第四章中有关对售后服务条款的要求。 |
| 2.1 | （1）货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%； （2）买方支付货款前，卖方须向买方开具数额相等的发票，买方据此付款； |
| 2.2 | （1）卖方在货物交付时应保证投标设备医疗器械产品注册证（CFDA）的有效性，若卖方无法提供有效的医疗器械产品注册证，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额10%的补偿金。 （2）卖方应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新产品，若交付的货物生产时间不符合要求，则买方有权解除合同，并要求卖方支付合同金额10%的补偿金。 |
| 2.3 | 根据“关于本市贯彻卫生部《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》的实施意见（沪卫监察〔2007〕1号）”第八条的规定：本市医疗卫生机构在与药械生产、经营企业或代理人签署药械等采购（招标采购）合同时，应在合同中列明有关企业承诺不从事商业贿赂行为的条款及一旦被列入商业贿赂不良记录后购销合同将解除并承担违约责任的条款。买方在查明卖方有商业贿赂的情况下，买方有权解除合同，卖方应该将全额货款偿还给买方并承担因合同解除而造成对买方的一切直接损失与费用，并且卖方还应该向买方支付合同金额20%的补偿金。 |
| 2.4 | 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）上海分会按其仲裁规则和程序在上海进行。仲裁的官方语言应为中文。 |
| 2.5 | 互惠协议的标题是“中华人民共和国和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |

注：卖方的名称和地址应在签合同时填入。

- 货物需求一览表及技术规格

包件一：

- 设备名称及数量：皮下动态血糖监测系统/贰套

- 交货时间：签订合同后30天内

- 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%

- 交货地点：采购人指定地点

- 科室使用情况

| 序号 | 使用科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊与重症学科 | 2 |  |

- 货物需求/设备参数：

- 显示方式:蓝牙实时动态监测

- 传感器探针特性:柔性软针

- 数据记录:每10秒采集≥1个数据，3分钟形成≥1个数据点，24小时记录≥480个数据

- 实验室测试准确性:MARD值9.29%

- 校准:可校准（根据系统提示校准，无需每天校准）

- 活化/初始化时间≤1小时

- ★助针器:一次性使用安全助针器，与传感器一体化设计，通过调节助针器角度实现皮下植入深度不同。满足不同皮褶厚度患者植入深度的需求(需提交发明专利等证明文件)

- 传感器有效使用寿命≥7天

- ★传感器葡萄糖浓度探测范围:0~25mmol/L，系统可显示范围:1.7-25mmol/L

- 葡萄糖响应速度:10mmol/L浓度阶梯响应时间≤20秒

- 传感器有效期≥12个月

- 电极数量≥4电极，专设空白对照电极，降低电化学干扰

- 防水等级:IP28，2级防尘，8级防水

- ★具高低血糖报警:高低报警值可跟根据不同患者情况设定

- 事件记录:有，可记录基础胰岛素注射、餐时胰岛素注射、GLP-1RA主运动、用餐、服药等事件

- 发射器:可重复使用，可更换电池

- 工作环境:发射器工作环境5~40℃；传感器正常临床人体使用环境湿度

- 发射器:可保存≥7天的监测数据

- 储存环墒条件:

- 温度/℃：发射器-15~45℃；传感器2~30℃

- 相对湿度(RH)%：发射器≤93%

- 实时传输系统功能:

- 配置Pad，用于指血校准并实现血糖数据的自动上传

- 实现多患者数据实时自动传输，在多终端(如电脑，Pad，电视大屏)实时查看，并在系统中实时生成专业图谱、指南图谱和AGP 图谱及报告

- 多终端具实时高、低血糖报警

- ★原厂终身维保

包件二：

- 设备名称及数量：电动多功能推拿按摩床/壹套

- 交货时间：签订合同后30天内

- 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%

- 交货地点：采购人指定地点

五、科室使用情况

| 序号 | 使用科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推拿科 | 1套 |  |

六、货物需求/设备参数

产品为两折六段床，段位分为头段、腰段、腿段三大段，头段拆分为头部及两侧扶手，腿段拆分为左右两部分。

1. 床体净重： 110× (1±15% ) kg。

2. 床体三段位的角度可调，满足临床不同的治疗体位的需求：

(1) 头段调节角度包含范围： -25°~46°；

(2) 腰段调节角度包含范围： 0°~20°；

(3) 腿段调节角度包含范围： 0°~90°。

3. 头段扶手的位置可调，可根据治疗需求调节扶手的高低，针对不同人群提高治 疗舒适度。

4. 床体各段位的调节方式包含：气弹簧与床旁按钮两种方式。

5. 头段及腿段的角度可通过气弹簧的方式调节。

6. 腰段的角度可通过床两旁的按钮调节。

7. 床体升降高度可调包含范围： 480mm~950mm。

8. 床体高度的升降方式：通过脚控连杆进行调节，治疗师在床的四周均可通过脚 控连杆调节床体的高度。

9. 床体升降最大承重≥205kg，静态承重≥410kg。

10. 床体头段提供呼吸孔，供患者俯卧位时头部的放置。

11. ★具有脚踏控制结构，方便床体的转移；进行手法治疗时，床体依靠四个立柱支撑， 保证站立过程中床体的不可移动及安全性。

12. ★床体具有由患者停止床功能控制的装置（急停装置）。

13. ★床体钢架采用 ≥2.0mm 定制管材，保证结构结实。

15. ★各运动部件之间采用静音轴承，轴承质保≥8年，噪音≤35分贝。

16. ★质保期：整机保修≥5年，过保后费率≤设备报价1%。

包件三：

- 设备名称及数量：熏蒸治疗仪/肆套

- 交货时间：签订合同后30天内

- 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、科室使用情况

| 序号 | 使用科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针灸科 | 4套 |  |

六、货物需求/设备参数

1、 电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz

2、 额定输入功率：2300W。

3、 微电脑控制操作系统，≥7 寸液晶触摸屏。

4、 外形尺寸： ≥长 750mm，宽 600mm，高 1200mm，允差±5%

5、 操作台离地面高度：950mm，允差±5mm。

6、 预加热时间：≤15min

7、 工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分 550W～1050W，多档可调。

★8、具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度 360 ° , 喷头上下旋转角 度≥110 ° , 喷杆横向调节角度≥ 110 °。

9、治疗时间控制：可在 1～99min 内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

10、设置预热温度，70-99℃可调

11、运行模式包含：连续运行

12、单锅加液量为≥3L

★13、具有自动控制废液的排放功能，可同时治疗两个病人，具有控制（蒸汽量、温度）功能、防堵塞、喷水功能。

14、具有自动漏电保护、 自动防干烧功能。

★15、具有红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。 ★16、双锅双控双喷头的，双路独立控制。

17、有三通道散热系统。

18、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵 过滤罩。

★19、具有压力值泄压三段调节：80kPa、120kPa、泄压。

20、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。

21、吸水绑带设计，防止喷头滴水。

22、采用 304 材质的 50 目滤气装置。

23、隐藏式的加热。

24、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。

★25、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

★26、质保期：原厂整机维保≥8 年，过保后配件按≤8折，免人工。

包件四：

- 设备名称及数量：熏蒸床/贰套

- 交货时间：签订合同后30天内

- 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、科室使用情况

| 序号 | 使用科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针灸科 | 2套 |  |

六、货物需求/设备参数

- 电源电压：交流电压 220V，频率 50Hz

- 额定输入功率≤3500W。

- 外形尺寸（长宽高）：≥2000×700×1000mm，允差±10%。

- 操作台尺寸（长宽高）≥400×350×800mm，允差±10%。

- 治疗温度：至少在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。

- 治疗时间：至少包含1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

- 具有中药药液雾化功能：单区雾化量≥40mL/h，三区独立控制。

- 上水方式：包含手动，加液总容量：≤25L。

- 熏蒸面积≥1700×550mm，3块发泡熏蒸垫。

- 多个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸，也可做露头式全身熏蒸，根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效。

- ★药槽采用304不锈钢多区独立设计，多区可使用多种不同的中药，设置不同的温度，具备独立的自动送风装置，自动吹送中药蒸汽，使药蒸汽温度更均匀，确保温度恒定。

- 具有双重超温保护功能。

- 智能控制加热和送风装置启停。

- 具有自动漏电保护、自动防干烧、治疗结束自动报警、过载保护、自动定时、自动恒温、臭氧消毒等功能；

- 具有独立的操作台，液晶触控，机电分离化设计，单独停止加热按钮。

- ★质保期：原厂整机维保≥8 年，过保后配件按≤8折，免人工。

包件五：

一、设备名称及数量：电脑牵引床（颈腰椎一体）/壹套

二、交货时间：签订合同后30天内

三、货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、科室使用情况

| 序号 | 使用科室 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针灸科 | 1套 |  |

- 货物需求/设备参数

1、电源：220V，50Hz。

2、额定输入功率：≤120W。

3、腰椎牵引行程：范围包含0～300mm，允差±10mm。

4、主动牵引行程：范围包含0～200mm、对抗加力牵引行程：0～100mm，允差±10mm。

5、★腰椎牵引力：范围包含0～990N内可调，级差10N。

6、牵引总时间：范围包含0～99min内设定，级差1min，允差不大于30s。

7、牵引时间：范围包含0～9min，级差1min，误差不大于30s。

8、间歇时间：范围包含0～9min，级差1min，误差不大于30s。

9、★颈椎牵引力：范围包含0～300N内可调，级差10N。

10、颈椎牵引行程：范围包含0～300mm，允差±10mm。

11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。

12、平摆动作范围：±20°连续可调，允差±2°。

13、旋转动作范围：±25°连续可调，允差±2°。

14、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。

15、微电脑控制颈椎、腰椎牵引。

16、★慢速牵引功能，牵引床腰椎牵引具有≥8种牵引模式。

17、牵引力自动补偿功能。

18、治疗方案存储并读取≥20种。

19、具有四维立体方位牵引，可在成角旋转平摆状态下进行对抗式牵引。

20、★多种安全设计（最大牵引力≥990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。

- ★质保期：原厂整机终身维保

包件六：

一、 设备名称及数量：中医定向透药治疗仪/捌台

二、 交货时间：签订合同后30天内

三、 货到验收合格后1个月内买方支付货款的100%

四、 交货地点：采购人指定地点

五、 使用科室：如下

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 推拿科 |  |

六、 技术指标要求：

- 输出通道：≥2通道；

- ★治疗电流：非对称低中频编码电流；

- ★ 控制方式包含：单键飞梭控制，一键快速操作；

- ★包含 四种治疗模式：

  - 非对称定向药物导入；

  - 非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场；

  - 对称仿生按摩；

  - 对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场；

- 中频载波频率范围：2000 Hz – 4000 Hz；

- 中频载波波形包含：三角波；

- 低频调制频率范围：0 – 150 Hz；

- 低频调制波形包含：方波；

- 输出强度极限：≤100mA（r.m.s）;

- “按摩”状态，治疗仪在最大输出时，直流分量 ＜ 1V；

- “导入”状态，治疗仪在最大输出时，直流分量≥ 1V，但 ＜ 20V；

- 负载影响：要求250Ω - 750Ω变化时，上述参数不受影响；

- ★ 动态磁场：支持；

- 电极保温档位：包含6级调节；

- 电极保温温度：≤ 60℃；

- ★输出电流稳定度：≤ 10%；

- 调幅度范围：100%±5%；

- 输出强度控制：0 - 99共100级步进可调；

- 定时时间控制：0– 60分钟；

- 工作电源：交流220±22V，50HZ±1Hz；

- 连续工作时间：≥4小时；

- 电极最大允许输出值：≤ 200 mA

23. ★原厂整机终身质保。

附件1：无重大违法记录承诺书（格式）

上海市中医医院：

（投标人名称）     参加贵公司组织的  （项目名称） 项目的投标。在此郑重声明：我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人代表签字：______________

日期：________________________

投标人名称：__________________

公章：________________________

- 附件2：无行贿犯罪记录声明函（格式）

上海市中医医院：

（投标人名称）     参加贵公司组织的      （项目名称）     项目的投标。在此郑重声明：经查询中国裁判文书网，我公司自开展经营活动以来，未有过行贿犯罪记录。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字:______________

日期:__________________________

投标人名称:______________________

公章：